SSE算法设计概要

一、背景

辐射源尺寸效应(Size-of-Source Effect, 简称SSE)是指目标物体在焦平面成像大小影响测温结果。当黑体辐射源的尺寸改变时，热成像的测温结果会发生很大变化，SSE是辐射温度计光学元件和光学系统中灰尘引起的散射、透镜表面间的相互反射、光学系统的像差及衍射、周围环境中的杂散光等效应的综合结果。SSE是影响辐射测温中温标复现、传递、比对和测温的主要不确定度因素之一[1]。故需要行之有效的方法对该因素进行温度修正。

二、环境：

1、环温：5℃、23℃、35℃；

2、距离：1m、2m、3m、4m、5m；

3、黑体温度点：0℃、20℃、40℃、100℃、200℃、300℃、400℃、480℃；

4、靶面大小：50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150mm；

5、采集设备：ZU14A-10.5mm镜头（有固定工装，可控制测量距离变化）。

三、采集方案：

1.选取探测器

ZU08D、ZU14A（有固定工装，可控制测量距离变化）。

2.具体操作步骤：

（1）设备镜头中心与黑体靶面中心同轴；

（2）固定设备位置，通过移动黑体来改变距离，减小设备因环境变化产生的误差；

（3）视场内仅1个黑体，避免黑体间干扰；

（4）通过上位机的专家菜单，记录中心点X16、中心点温度值、快门本底均值，通过保存整帧Y16，截取不同距离下不同大小靶面黑体Y16矩阵；

（5）设备烤稳后开始采集。

四、工作量预估：

1个黑体温度点需要2小时左右采集，一个环温需要采集3~4天左右。3个环温约需要2~3周时间（目前23℃与35℃环温度已采集）。

五、数据分析：

基于数据的温度修正方法

| - 50mm | - 60mm | - 80mm |
| --- | --- | --- |
| - 100mm | - 120mm | - 150mm |

图1  1m处不同靶面大小Y16图像

图1为1m处更换不同大小靶面工装的Y16图像，记录中心点的温度值、X16、Y16以及整帧图像有效像素点个数。其他黑体设定温度及距离按照以上方式进行数据采集。由于篇幅有限，只展示23℃环温下200℃黑体在不同距离与不同靶面大小的测量数据，表2所示，其他数据详见附件Excel数据采集-环温（35℃、23℃、5℃）。

表 200℃黑体不同距离及靶面大小测量数据

| 距离 | 靶面大小（mm） | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5m | X16 | 3761 | 3782 | 3800 | 3810 | 3815 | 3820 | 3827 | 3830 | 3839 | 3842 | 3846 |
|  | Y16 | 1401 | 1429 | 1445 | 1459 | 1466 | 1472 | 1478 | 1484 | 1490 | 1490 | 1499 |
|  | 温度 | 194.4 | 196.6 | 197.6 | 198.6 | 199.3 | 199.9 | 200.3 | 200.5 | 200.9 | 201 | 201.3 |
|  | 有效像素 | 60 | 90 | 122 | 160 | 196 | 244 | 296 | 352 | 415 | 480 | 581 |
| 4m | X16 | 3774 | 3794 | 3801 | 3814 | 3819 | 3828 | 3830 | 3837 | 3842 | 3839 | 3842 |
|  | Y16 | 1425 | 1446 | 1453 | 1461 | 1471 | 1476 | 1483 | 1486 | 1490 | 1492 | 1492 |
|  | 温度 | 194.4 | 196.6 | 197.6 | 198.6 | 199.3 | 199.9 | 200.3 | 200.5 | 200.9 | 201 | 201.3 |
|  | 有效像素 | 197 | 198.5 | 199.1 | 199.6 | 200.2 | 200.6 | 201.4 | 201.6 | 201.8 | 201.8 | 201.9 |
| 3m | X16 | 3787 | 3800 | 3809 | 3815 | 3825 | 3828 | 3836 | 3840 | 3844 | 3845 | 3845 |
|  | Y16 | 1441 | 1454 | 1464 | 1470 | 1476 | 1481 | 1487 | 1488 | 1490 | 1495 | 1496 |
|  | 温度 | 199.3 | 200.2 | 200.8 | 201.2 | 201.5 | 201.9 | 202 | 202.2 | 202.4 | 202.7 | 202.7 |
|  | 有效像素 | 172 | 248 | 346 | 437 | 566 | 688 | 837 | 996 | 1176 | 1355 | 1632 |
| 2m | X16 | 3810 | 3815 | 3819 | 3820 | 3825 | 3832 | 3837 | 3841 | 3839 | 3840 | 3840 |
|  | Y16 | 1461 | 1465 | 1475 | 1477 | 1483 | 1489 | 1488 | 1495 | 1495 | 1497 | 1497 |
|  | 温度 | 201.4 | 202 | 202.3 | 202.4 | 202.8 | 202.9 | 203.1 | 203.3 | 203.3 | 203.4 | 203.7 |
|  | 有效像素 | 391 | 567 | 768 | 1006 | 1270 | 1577 | 1903 | 2269 | 2658 | 3081 | 3655 |
| 1m | X16 | 3823 | 3824 | 3834 | 3840 | 3837 | 3839 | 3840 | 3848 | 3853 | 3848 | 3853 |
|  | Y16 | 1475 | 1481 | 1486 | 1494 | 1496 | 1494 | 497 | 1496 | 1504 | 1502 | 1510 |
|  | 温度 | 203.3 | 203.3 | 203.7 | 204 | 204 | 204.2 | 204.3 | 204.6 | 204.8 | 204.8 | 205.2 |
|  | 有效像素 | 1649 | 2371 | 3206 | 4208 | 5330 | 6588 | 7945 | 9465 | 11133 | 12806 | 14844 |

不同距离下更换靶面工装，使得黑体靶面在焦平面成像有效像素点发生改变，如图2所示。对于图2初步分析发现，在测量误差允许范围内，当黑体靶面有效像素点个数相同时热成像温度测量值较为接近，可以认为目标物体像素点个数相同时，热成像温度测量值变化规律一致，这与文献[2]结论相符。

图2 不同距离、不同靶面大小温度变化情况

以像素点个数为自变量，温度测量结果为因变量，不同黑体温度随像素点个数变化规律如图3所示。

图3 热成像测量温度随像素点个数变化情况

（1）ZU14A分辨率为384×290，总像素点个数为111360。对同一温度的黑体，0~4000个像素点内整体呈幂次形式变化。在4000~15000个像素点内测量范围内对测温结果影响不大；

（2）像素点个数相同时，对于不同温度的黑体，黑体温度越高，温度衰减越大；

（3）当黑体温度低于或接近环境温度时，像素点个数越少温度会呈现上升的趋势。

图3中，温度变化规律不是特别明显，故用相对温度来进行表示，如式(1)，以距离为1m、黑体靶面150mm为参考温度。

(1)

| (a) 黑体温度高于环境温度 | (b) 黑体温度低于环境温度 |
| --- | --- |

图4 相对温度随像素点个数变化规律

黑体温度高于环境温度时，相对温度随像素点个数变化规律趋于一致，如图4(a) 中100~480℃所示；当黑体温度与环温接近或低于环温时，曲线出现较大波动，如图4(a)中40℃和图4(b)中0℃所示。基于上述规律，对温度结果进行修正如图5所示：

| - 修正前温度误差 | （b）修正后温度误差 |
| --- | --- |

图5 误差分析

经过修正后的温度测温精度超过±2℃或±2%，体现在目标物体温度较低时，而当周围环境的温度和被测辐射源的温度比较相近，背景辐射会在整个辐射中占有更大的份额，因而SSE就更为明显。它可能成为热成像温度测量不确定度的一个重要来源[2]。因此，需要考虑到背景辐射量对于SSE测温结果的影响。

基于SSE系数的温度修正方法

在热成像校准时，红外探测器所接收到的辐射信号由两部分组成，分别是被测目标本身辐射及目标尺寸以外的背景辐射。因此，即使被测辐射源是处在相同的亮度或温度下，由于目标尺寸或成像大小的不同，即背景辐射不同，探测器会产生不同的信号，从而会得出不同的温度显示值。这种现象被称为辐射源尺寸效应（size-of-source effect, SSE）。也就是说，SSE与被测目标的大小（尺寸）和目标以外的辐射贡献有关[3]。

在较低温度条件下，由于周围环境的温度和被测辐射源的温度比较相近，背景辐射会在整个辐射中占有更大的份额，因而SSE就更为明显。它可能成为辐射温度计校准不确定度的一个重要来源。值得指出的是，并不是所有得背景辐射都能到达探测器接受表面，其中的一部分由于辐射温度计光学系统的散射、衍射等因素损失掉。在这方面，不同类型的辐射温度计由于不同的光学系统存在着明显的差异。因此，从这个意义上来讲，SSE是测温类产品的一种固有特征[4]。

根据SSE的定义，用SSE系数s 来表征辐射温度计的SSE特性。SSE系数的定义式为[5]：

(2)

其中，S(d)和S(¥)分别表示辐射源直径为d 和¥时，辐射温度计探测器所得的信号。在任何情况下，辐射源的尺寸不可能是无限大，因此通常用一个参考直径 dr得出的信号S (dr)来代替S(¥)，以距离为1m、黑体靶面150mm测量温度为参考温度，式（2）变为：

(3)

考虑到热成像的几何因子在比值中可消去，则公式（3）可以写成：带入普朗克函数可写成：

(4)

其中，l1 ,l2为热成像的波长响应范围，通常为8~14μm；T (d)和 T (dr)分别是辐射源直径为d 和dr 时所对应的温度；c2为第二辐射常数。在低温条件下必须考虑探测器在所处环境温度下自身热辐射的影响，式（4）写为[6]：

(5)

其中Tam为探测器所处的环境温度。根据式（5）可计算像素点与SSE系数之间的关系，如图6所示：

| (a) 0~400℃SSE系数 | (b) 100~400℃SSE系数 |
| --- | --- |

图6 SSE系数

当黑体设定温度接近环温时，如图6(a)中的0℃和40℃所示，SSE系数随像素点个数的变化波动较大；当黑体设定温度高于环温时，如图6（a）中的100℃~480℃所示，SSE系数变化规律一致并趋于平稳。选取100～400℃SSE曲线进行拟合，如图7所示。

图7 SSE系数变化规律

(6)

其中a=-0.4997，b=-0.4327，c=1.004。根据黑体靶面成像在焦平面上有效像素点可对SSE进行修正，可得到目标物体辐射量：

(7)

对辐射量反求积分方程可得实际目标物体温度T0：

(8)

| - SSE修正前温度误差 | （b）SSE修正后温度误差 |
| --- | --- |

图8 SSE误差分析

从图8分析得到未修正的温度最大误差为27.3℃，经过SSE修正后的温度满足±2℃或±2%测温精度要求，并由于基于数据的修正方法，可见基于SSE系数修正的方法能有效对不同成像大小温度测量结果进行修正。

结论

- 目标物体在焦平面成像大小与温度测量变化规律；

- 能有效对SSE产生的测温误差进行修正且满足精度要求；

- 基于数据的修正方法与基于SSE系数的修正方法，后者基于原理的修正方法优于前者。

验证结果

3.1常温环境验证

3.1.1 圆形靶面验证

在23℃环境下分别对50℃、100℃、200℃、300℃、400℃黑体在1m、2m、3m、5m、7m、10m、12m、15m、20m进行验证，并且每个距离下更换不同大小的靶标（50mm、70mm、90 mm、110 mm、130 mm、150 mm）。

黑体参考温度：48℃

| 靶面(mm) 距离（m） | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | - | - | 48.8 | 48.5 | 48.9 | 49.7 |
| 15 | - | 49.4 | 49.0 | 48.6 | 48.6 | 49.7 |
| 12 | 47.4 | 49.0 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 49.4 |
| 10 | 47.7 | 48.4 | 48.6 | 48.9 | 48.5 | 48.8 |
| 7 | 48.4 | 48.3 | 48.8 | 49.3 | 48.4 | 48.9 |
| 5 | 48.1 | 48.2 | 48.6 | 48.7 | 48.1 | 49.0 |
| 3 | 48.7 | 48.2 | 49.1 | 48.8 | 48.3 | 48.7 |
| 2 | 48.5 | 49.1 | 49.3 | 49.2 | 47.5 | 49.5 |
| 1 | 48.2 | 48.3 | 48.7 | 49.0 | 47.3 | 49.3 |

黑体参考温度：101.5℃

| 靶面(mm) 距离（m） | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | - | 102.5 | 101.9 | 102.5 | 102.2 | 101.3 |
| 15 | 101.6 | 102.5 | 101.9 | 102.8 | 101.8 | 101.4 |
| 12 | 101.8 | 101.8 | 102.6 | 102.3 | 102.1 | 100.8 |
| 10 | 101.8 | 101.5 | 102.0 | 102.1 | 101.5 | 101.3 |
| 7 | 101.9 | 102.4 | 101.5 | 103.0 | 101.2 | 101.3 |
| 5 | 101.9 | 101.5 | 100.9 | 102.2 | 100.9 | 101.5 |
| 3 | 101.4 | 101.6 | 100.8 | 101.6 | 101.4 | 100.7 |
| 2 | 100.8 | 101.2 | 101.2 | 101.7 | 101.6 | 101.7 |
| 1 | 100.8 | 101.6 | 100.3 | 101.0 | 101.1 | 100.8 |

黑体参考温度：200.8℃

| 靶面(mm) 距离（m） | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | - | 201.0 | 201.0 | 201.4 | 201.5 | 201.4 |
| 15 | - | 202.3 | 201.1 | 201.1 | 200.9 | 201.4 |
| 12 | 200.0 | 201.5 | 201.6 | 201.3 | 201.6 | 200.5 |
| 10 | 200.4 | 200.9 | 201.6 | 201.6 | 201.2 | 200.9 |
| 7 | 200.1 | 201.1 | 202.0 | 202.4 | 201.0 | 200.9 |
| 5 | 200.3 | 200.8 | 201.5 | 201.2 | 201.3 | 200.1 |
| 3 | 200.1 | 200.1 | 199.6 | 200.5 | 200.5 | 200.2 |
| 2 | 199.8 | 199.5 | 200.2 | 200.0 | 200.8 | 199.9 |
| 1 | 199.1 | 199.7 | 200.5 | 199.3 | 200.3 | 200.3 |

黑体参考温度：300℃

| 靶面(mm) 距离（m） | 50 | 70 | 90 | 110 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | - | - | 301.0 | 299.1 | 300.6 |
| 15 | - | 300.2 | 300.7 | 298.1 | 298.5 |
| 12 | 297.8 | 300.7 | 300.8 | 300.8 | 298.8 |
| 10 | 300.2 | 301.2 | 300.7 | 302.3 | 300.6 |
| 7 | 299.8 | 301.3 | 300.4 | 301.1 | 300.3 |
| 5 | 300.0 | 301.6 | 299.6 | 299.9 | 300.5 |
| 3 | 299.8 | 300.3 | 299.3 | 298.9 | 299.3 |
| 2 | 299.3 | 297.9 | 299.2 | 298.5 | 299.7 |
| 1 | 297.8 | 299.1 | 297.2 | 297.3 | 299.1 |

黑体参考温度：399℃

| 靶面(mm) 距离（m） | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | - | - | 399.3 | 395.4 | 399.3 | 399.5 |
| 15 | - | - | 399.1 | 398.8 | 397.8 | 397.8 |
| 12 | - | 400.2 | 398.2 | 397.9 | 398.8 | 399.0 |
| 10 | 399.1 | 398.9 | 398.9 | 397.8 | 399.0 | 398.0 |
| 7 | 397.5 | 398.5 | 398.1 | 399.7 | 397.9 | 398.3 |
| 5 | 399.8 | 398.8 | 398.5 | 398.9 | 397.1 | 399.7 |
| 3 | 400.2 | 398.4 | 397.2 | 398.2 | 398.6 | 398.6 |
| 2 | 399.7 | 397.3 | 397.6 | 398.5 | 397.2 | 398.6 |
| 1 | 398.0 | 397.0 | 396.0 | 396.3 | 397.1 | 399.1 |

3.1.2方形靶面验证：

在23℃环境下分别对100℃、200℃、300℃、400℃黑体在1m、2m、7m、7m、15m、20m进行验证，并且每个距离下更换不同大小的靶面（20mm、30mm、40 mm、50 mm、60 mm、70 mm、80mm、90mm、100mm）。

黑体参考温度：100℃

| 靶面(mm) 距离（m） | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 99.2 | 99.2 | 99.8 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 100.1 | 99.7 | 99.6 |
| 15 | - | - | - | - | - | 99.2 | 99.7 | 100.2 | 99.8 |
| 12 | - | - | - | - | 100.4 | 100.5 | 100.1 | 100.2 | 99.9 |
| 10 | - | - | - | 100.0 | 100.6 | 101.3 | 99.9 | 99.8 | 99.7 |
| 7 | - | 99.5 | 100.2 | 100.2 | 100.7 | 100.7 | 100.4 | 99.9 | 100.1 |
| 5 | 99.1 | 100.2 | 100.1 | 99.9 | 100.7 | 100.3 | 100.2 | 99.9 | 99.8 |
| 4 | 100.4 | 100.6 | 100.1 | 99.9 | 100.6 | 100.5 | 99.8 | 99.9 | 99.6 |
| 3 | 100.2 | 100.4 | 100.1 | 99.9 | 100.7 | 100.1 | 100.1 | 100.3 | 99.5 |
| 2 | 100.4 | 100.3 | 100.5 | 99.7 | 100.9 | 100.2 | 100.1 | 100.2 | 99.7 |
| 1 | 99.9 | 100.4 | 100.5 | 100.4 | 100.7 | 100.7 | 100.5 | 100.8 | 100.2 |

黑体参考温度：200.5℃

| 靶面(mm) 距离（m） | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 200.1 | 199.4 | 199.8 |
| 17 | - | - | - | - | - | 199.8 | 199.1 | 199.8 | 199.7 |
| 15 | - | - | - | - | - | 198.6 | 199.1 | 199.3 | 199.6 |
| 12 | - | - | - | 200.0 | 199.3 | 199.2 | 199.7 | 200.2 | 200.6 |
| 10 | - | - | - | 199.6 | 199.7 | 199.5 | 200.1 | 199.9 | 200.3 |
| 7 | - | 198.1 | 199.6 | 200.2 | 200.3 | 200.0 | 199.9 | 200.3 | 199.9 |
| 5 | 200.8 | 198.7 | 199.3 | 200.4 | 200.3 | 200.2 | 200.3 | 199.9 | 200.3 |
| 4 | 200.3 | 200.4 | 200.1 | 200.5 | 200.0 | 199.7 | 200.2 | 199.9 | 200.4 |
| 3 | 201.5 | 200.7 | 200.1 | 200.3 | 199.6 | 199.8 | 199.7 | 199.9 | 200.2 |
| 2 | 201.1 | 200.0 | 200.4 | 199.1 | 200.1 | 199.9 | 199.3 | 199.3 | 200.3 |
| 1 | 199.7 | 198.3 | 199.3 | 198.8 | 199.4 | 199.6 | 199.8 | 199.8 | 200.5 |

黑体参考温度：298.7℃

| 靶面(mm) 距离（m） | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | - | - | - | - | 297.9 | 298.3 | 299.0 | 298.5 | 298.8 |
| 15 | - | - | - | - | 298.4 | 296.4 | 297.1 | 297.5 | 297.1 |
| 12 | - | - | 296.7 | 297.4 | 298.9 | 298.8 | 299.0 | 299.4 | 299.1 |
| 10 | - | 299.2 | 296.2 | 298.9 | 299.0 | 299.1 | 298.4 | 299.7 | 299.0 |
| 7 | 296.6 | 295.8 | 295.3 | 297.2 | 298.4 | 298.4 | 298.1 | 300.2 | 299.0 |
| 2 | 299.0 | 299.0 | 299.0 | 299.2 | 299.1 | 299.3 | 299.0 | 299.4 | - |
| 1 | 297.7 | 297.4 | 297.5 | 297.2 | 297.8 | 297.9 | 298.1 | 298.2 | 296.6 |

低温黑体验证

| 温度点 | 0℃ | -10℃ |
| --- | --- | --- |
| 1m | -0.1 | -9.8 |
| 2m | 0.2 | -10.1 |
| 3m | -0.2 | -10.4 |
| 5m | -0.6 | -10.6 |
| 8m | -0.2 | -9.4 |
| 10m | 0.6 | -10.1 |

通过以上实测数据分析得，在23℃常温环境下在不同距离下，对于不同大小靶面，不同形状（圆形与方形靶面）温度误差修正至±2或2%以内。

3.2高低温验证：

35℃环温验证，设备发射率设置为0.95，反射温度设为35℃。

| 150mm靶面 | 参考温度 距离 | 10.7 | 102.4 | 201.7 | 299.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 11.7 | 102.7 | 202 | 300 |
|  | 2m | 10.9 | 10.2 | 201.2 | 299.7 |
|  | 3m | 10.4 | 102.2 | 201.7 | 299.8 |
|  | 4m | 10.4 | 102.6 | 101.1 | 299 |
|  | 5m | 10.3 | 101.8 | 200.9 | 299.2 |
| 90mm靶面 | 参考温度 距离 | 10.7 | 102.5 | 200.6 | 299.1 |
|  | 1m | 11.1 | 102.5 | 200.1 | 299.5 |
|  | 2m | 10.9 | 102 | 200.1 | 299.4 |
|  | 3m | 10.9 | 102.2 | 199.5 | 298.1 |
|  | 4m | 10.6 | 102.5 | 200.4 | 298.5 |
|  | 5m | 11.3 | 102 | 200 | 298.7 |

| 70mm靶面 | 参考温度 距离 | 10.7 | 102.4 | 201.7 | 299.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 12 | 101.6 | 200.3 | 297.6 |
|  | 2m | 10.5 | 101.6 | 199.7 | 297.1 |
|  | 3m | 11.7 | 101.8 | 200.6 | 298.3 |
|  | 4m | 9.7 | 101.8 | 200 | 298.1 |
|  | 5m | 9.8 | 101.9 | 200.4 | 298.7 |

| 50mm靶面 | 参考温度 距离 | 10.7 | 102.4 | 201.7 | 299.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 10.7 | 101.8 | 200.6 | 297.7 |
|  | 2m | 9.9 | 102.7 | 200.6 | 299 |
|  | 3m | 9.9 | 102.4 | 200.2 | 298.5 |
|  | 4m | 9.6 | 102.8 | 200.3 | 299.1 |
|  | 5m | 9.8 | 102.3 | 201 | 299.8 |

8℃环温验证，设备发射率设置为0.95，反射温度设为8℃。

| 150mm靶面 | 参考温度 距离 | 0.5 | 99 | 204.8 | 303 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 1 | 98.6 | 204.5 | 303.9 |
|  | 2m | 0.7 | 99 | 204.5 | 304 |
|  | 3m | 0.7 | 98.7 | 204.9 | 303.8 |
|  | 4m | 0.4 | 98.7 | 204.2 | 302.9 |
|  | 5m | 0.4 | 98.8 | 204 | 303.2 |

| 100mm方形靶面 | 参考温度 距离 | 0.5 | 99 | 204.8 | 303 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 0.7 | 98.1 | 204.4 | 302.2 |
|  | 2m | -0.1 | 98.2 | 204.3 | 303.4 |
|  | 3m | -0.1 | 97.9 | 204.5 | 303.1 |
|  | 4m | -0.3 | 98.4 | 205.4 | 303.8 |
|  | 5m | -0.3 | 98.3 | 205 | 304.1 |

| 70mm方形靶面 | 参考温度 距离 | 0.5 | 99 | 204.8 | 303 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 1.1 | 97.5 | 204.5 | 303.2 |
|  | 2m | 0.7 | 97.6 | 204.6 | 302.7 |
|  | 3m | -0.3 | 98.4 | 205.6 | 304.2 |
|  | 4m | -0.1 | 98 | 205 | 303.5 |
|  | 5m | -0.1 | 98.3 | 206 | 304.5 |

| 50mm方形靶面 | 参考温度 距离 | 0.5 | 99 | 204.8 | 303 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 1 | 97.8 | 203 | 302.9 |
|  | 2m | 0.3 | 98.1 | 204.5 | 303.8 |
|  | 3m | -0.1 | 98 | 204.4 | 302.9 |
|  | 4m | -0.2 | 98.3 | 205 | 304.4 |
|  | 5m | -0.5 | 98.2 | 204.5 | 302.4 |

| 20mm方形靶面 | 参考温度 距离 | 0.5 | 99 | 204.8 | 303 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 1.4 | 98 | 203 | 302.9 |
|  | 2m | 0.5 | 98.2 | 203.5 | 304 |
|  | 3m | 0.3 | 99 | 203.6 | 306 |
|  | 4m | 0.2 | 98.4 | 204.65 | 305.7 |
|  | 5m | 0.3 | 98.7 | 204.7 | 307.4 |

通过以上实测数据分析得，在高低温环境下在不同距离下，对于不同大小靶面，不同形状（圆形与方形靶面）温度误差修正至±2或2%以内。

参考文献

[1] 田鹏飞.基于辐射源尺寸效应的红外辐射温度计光学系统设计研究[D].中国计量学院, 2015.

[2] Y. Li, D. Pan, Z. Jiang, H. Yu and W. Gui. Adaptive Compensation Method for the Infrared Temperature Measurement Error Based on 3-D Thermal Imaging. IEEE Sensors Journal, vol. 23, no. 10, pp.

[3] 赵泉钦.200℃以下辐射温度计校准及发射率测量技术的研究[D].中国计量学院,2013.

[4] 赵泉钦, 李文军, 孙坚等. 较低温度条件下SSE 影响红外温度计校准的实验研究[J].计量学报, 2012, 33(6): 509-512.

[5] 章龙飞.辐射源尺寸效应及辐射温度计检定的影响因素研究[D].中国计量学院,2014.

[6] 原遵东.消除背景辐射影响的辐射源尺寸效应测量模型[J].光学学报, 2011, 31(12):6.