## Slide 1
测温产品应用介绍
硬 件：周浩 08265
算 法：潘想 03225
嵌入式：易敏 03381
测 试：黄红 06726

## Slide 2
（一）探测器响应率调试方法
目 录
（二）测温应用算法
（三）前端机芯测温功能介绍
（四）测温验收标准

## Slide 3
PART 1 探测器响应率调试方法
PART 2 测温应用算法
PART 3 前端机芯测温功能介绍
PART 4 测温验收标准

## Slide 4: 1.1 响应率基本概念
像元响应率的含义是指在一定帧周期或行周期条件下，红外焦平面各像元对每单位辐射功率产生的输出电压信号。即测试目标每变化1℃，对应的探测器（像元）输出模拟电压的变化量，单位为mV/K 。探测器手册里一般指的是探测器的平均响应率，也就是焦平面所有有效像元响应率的平均值， 它表征的是探测器对温度（辐射照度）变化响应的灵敏度。
响应率可以用R表示，即Responsivity。
响应率计算公式：
◆1LSB对应的电压值：ADC最小分辨电压=参考电压/(2^采样精度-1）=2/16383

## Slide 5: 1.1 响应率基本概念
●影响探测器响应率的因素
★内部因素
探测器响应率公式如下：
tint为探测器积分时间； Cint为探测器积分电容大小，它由增益设置来控制，增益越大， Cint值越小，相应的探测器响应率越高；Ractive为热敏电阻的初值，它是由探测器像元的衬底温度（焦温）及本身的材料确定，该热敏电阻为负温度系数的电阻，焦温越高，Ractive值越小，相应的探测器响应率越高。从公式可以看出，影响探测器响应率的内部因素为：积分时间，增益，GFID，热敏电阻材料，焦平面温度等。

## Slide 6: 1.1 响应率基本概念
●影响探测器响应率的因素
★外部因素
1. 红外镜头
镜头的F#及透过率，会影响目标物体的辐射能量进入到探测器的衰减程度。F数值越大，响应率越低。透过率越高，响应率越高。
2. 探测器工艺
像元尺寸越大，单个像元接受能量就越强，响应率就越高。
热响应时间越长，响应率越高。
真空度越高，响应率就越高。探测器漏气会使响应率下降。
3. 目标温度
物体对外辐射的能量与绝对温度呈4次方关系，目标温度越高，进入到探测器的能量增加越多，测得的响应率越高。
4. 窗口
影响窗口的透过率一般与窗口的材质和镀膜工艺有关；常用窗口材料一般有硅和锗，锗对长波红外的透过率高于硅，锗的成本也高于硅，金属和陶瓷探测器的窗口用的是锗，晶圆探测器用的是硅。一般测温用的金属和陶瓷探测器是前截止膜，观瞄应用是全通的。

## Slide 7
1.1 响应率基本概念
观瞄产品：
◆目前陶瓷探测器项目的响应率一般设置在12mV/K左右
◆响应率不要求非常精确，不会针对每台机器设置响应率参数
测温产品 ：
◆按照测温范围划分不同的响应率，测温范围约大，响应率设定越小
◆测温精度要求较高，故响应率要求偏差较小，一般每台机器的响应率需要单独调试并设定参数
不同产品、不同探测器响应率应用差异

## Slide 8: 1.2 调节响应率参数
●GST612探测器相关配置

## Slide 9: 1.2 调节响应率参数
●高芯推荐寄存器初始配置

## Slide 10: 1.2 调节响应率参数—GAIN、GFID、INT
增益（GAIN）、GFID和积分时间（INT）对响应率影响如图所示。
INT_Set=（行周期-Tint ）*4

## Slide 11: 1.2 调节响应率参数—RD/RC
目前探测器都有 RD和RC这两个参数用于响应率调节，其变化规律如图示：
一般RD和RC这两个参数建议按照高芯推荐的默认值

## Slide 12: 1.2 调节响应率参数—焦温

## Slide 13: 1.2 调节响应率参数

## Slide 14: 1.3 探测器参数调试

## Slide 15: 1.3 探测器参数调试—黑体选择
黑体选择的原则是：与校温保持一致，温度点
尽量通用。
注意点：
1.温度：一般为测温范围的最大值和最小值。
2.距离：一般与校温距离保持一致。
3.发射率：一般与校温发射率保持一致。
4.型号：一般与校温黑体保持一致。

## Slide 16: 1.3 探测器参数调试—响应率确定
响应率确定的原则是：在机器工作温度范围和机器测温范围内不出现AD值饱和的前提下尽量调节最大。
注意点：
1.焦温：需满足工作温度范围内响应率最高的焦温下，AD值不饱和。
2.闭环区间：需要满足在闭环区间下最极限时， AD值不饱和。
3.温飘：两次NUC之间， AD值不饱和。

## Slide 17: 1.3 探测器参数调试—探测器参数确定
探测器参数确定的原则是：需要调节的值尽可能少，建议仅调节INT参数。
注意点：
1.响应率参数一般有RD/RC、GAIN、GFID和INT;一般建议RD/RC、GAIN、GFID保持为默认值（高芯提供）。
2.如果高芯的参数不合适（仅调节INT无法将响应率调节到范围内），可以调节GAIN和GFID，尽量不要调RD/RC。

## Slide 18: 1.3 探测器参数调试—闭环范围
探测器参数部分有4个区间范围，分别为：RA_SEL闭环范围、HSSD闭环范围、NUC粗调范围和NUC细调范围。
各闭环范围确定原则是，需要保证闭环区间大于等于一格步进能力，且考虑探测器的离散性，留一定的裕量，歩进值为引起AD值变化的1.5~2倍。比如HSSD从64调节到65，AD值变化1000，则HSSD区间可选取±1000另外NUC细调比如612的探测器最低两位是无效的，需要注意步进值是以4为步进。

## Slide 19: 1.4 响应率调试实例—GST612陶瓷探测器低温档位参数确认

## Slide 20: 1.4 响应率调试实例—GST612陶瓷探测器高温档位参数确认

## Slide 21: 1.4 响应率调试实例—响应率计算方法

## Slide 22: 1.4 响应率调试实例—响应率计算方法

## Slide 23: 1.4 响应率调试实例—ZC16A标准镜头和广角镜头响应率数据

## Slide 24: 1.4 探测器参数调试—调试步骤总结
定义理解
需求确认
探测器参数确认
响应率调试
闭环参数调试
高低温响应率摸底
测温复核
理解响应率、增益、积分时间、焦温等参数的定义，了解RA_SEL闭环、HSSD闭环、NUC闭环的机制和原理。
理解探测器温度分档机制，温循补偿和定时补偿机制。
1.明确产品测温范围、档位划分、镜头的类型等。
2.需评估产品给出的测温要求是否能够满足。
与高芯确认探测器各配置参数是否正确。
确认响应率换算公式有没有，如果没有，需要项目组讨论测试方案。
确认焦温的计算公式是否正确。
确认每个档位的RA_SEL、HSSD 、NUC闭环区间范围是否合理。
1.根据确认后的探测器参数配置进行常温响应率摸底。（需与各领域工程师进行沟通确认：参数是否设置成功，镜头识别功能是否正常，参数是否能够正常保存等等）
2.逐步调整INT、GAIN来使响应率达到目标范围，一般优先调INT，如果INT调到头还是不行，就调GAIN。
3.测温范围越大，响应率设置的要越小，设置响应率不合适会带来测温范围内的最高值饱和。
4.常温下可以多调整几组INT、GAIN的参数看一下响应率的变化，根据焦温和响应率变化规律推算高低温响应率是否会饱和偏压。
探测器的响应率和其NUC能力成正相关性，响应率设置时要考虑闭环区间与之相对应，若出现失配会造成局部偏压的现象。另外，闭环区间给的偏小会出现削底现象，影响技术规格书中的测温范围指标(下限)实现。
在环境温度温度的上限快门补偿后看测温目标的下限不饱和，在环境温度温度的下限快门补偿后看测温目标的上限不饱和
闭环区间除了上述要求外，还和VSK、NUC的步进能力息息相关，需要保证闭环区间大于等于一格步进能力，且考虑探测器的离散性，留一定的裕量
1.确认测试环境，用步入室或者高低温箱都可以，对于600°以上的高温黑体需确认步入式能否使用。
2.将机器放到箱子里，关机状态在低温环境下保温1小时（从箱子温度达到设定温度开始算），让机器完全处于低温状态。
3.将机器从箱子里拿出，确认成像是否正常，如有偏压，应及时调整RA_SEL或HSSD值，然后快速把机器物镜对准高低温两个黑体，记录AD值，算响应率。
4.如果超出范围，可以快速调整一下INT，然后关机保温30分钟～1小时，保证开机时焦温接近低温环境再复测一下响应率。
将响应率测试记录结果邮件发给测温同事进行复核。
因为后期涉及到软硬件或者光学问题需要反复调试，需记录好测试环境和测试条件，便于后期追溯查询。

## Slide 25
PART 1 探测器响应率调试方法
PART 2 测温应用算法
PART 3 前端机芯测温功能介绍
PART 4 测温验收标准

## Slide 26: 2.1 测温应用算法
主要包含以下关键模块：
响应率设置
焦温TEC控制/焦温权重
测温曲线拟合
正查/反查温度曲线
镜筒温漂
快门温漂
距离修正
发射率修正
环温修正
大气透过率修正
窗口透过率修正
校温

## Slide 27: 2.2 测温应用算法—焦温档位划分
（1）有TEC产品
通常根据设定的焦温档位来控制TEC将设备的焦温控制为3℃或43℃。但一般会根据设备所处的环境温度选择对应的档位去控制，保证TEC的效果可以稳定控温。

## Slide 28: 2.3 测温应用算法—焦温档位划分
（2）无TEC产品
根据产品的目标工作环境温度，设定不同的焦温范围，由自动化数据采集工装完成不同焦温下的温度曲线采集。
人体测温一般精确测温环境温度为：10℃~35℃。根据设备温升情况，将采集的焦温范围设定为10℃~40℃。
工业测温一般精确测温环境温度为：-20℃~50℃。
由于工装TEC控温效率问题，将采集的焦温范围设定为10℃~50℃。其余焦温区间通过曲线延伸的方式保证测温精度。

## Slide 29: 2.4 测温应用算法—测温范围划分
根据测温应用和响应率等确定测温范围。
响应率要求：在测温范围内，响应率应尽可能大，以提
高温度的稳定性和分辨率。但需要注意当响应率过大时，
容易在低温下偏压，所以要综合工作环温的情况来确定
测温范围。
人体测温：0~60℃。
工业测温：（1）-20℃~150℃；
（2）0℃~650℃；
（3）500℃~2000℃。

## Slide 30: 2.5 测温应用算法—自动切档
根据场景内的温度分布情况，自动选择对应的测温范围。
当场景内的温度大于T1（140℃）的点的数量大于阈值后，则将温度范围切换至0~650℃；
当场景内的温度小于T2（130℃）的点的数量大于阈值后，则将温度范围切换至-20~150℃。

## Slide 31: 2.6 测温应用算法—手动调光
自动调光：实际计算当前图像中的最大最小Y16与其动态范围，根据提前设定好的期望亮度与对比度，自动进行动态范围压缩；
手动调光：根据输入的温度上下限，反算出对应的Y16做为调光最大最小Y16，然后调节其动态范围；
优点：可以增加客户需求温度区间段内的对比度。

## Slide 32: 2.7 测温应用算法—镜头免校准测温
客户加购镜头但不愿寄回设备或运输成本高。
使用免校准可直接进行温度复核，不需要重新
调整响应率、拟合曲线、重新校温。
通过在精机采集标准镜头Y16、在精机上换上
免校准镜头采集Y16，通过两组Y16值计算出
免校准镜头相对于标准镜头的透过率；再通过
采用二维码的方式将相对透过率保存到镜头中，
程序内部自动计算对应的校温参数，客户收到
镜头可直接使用。

## Slide 33: 2.8 测温应用算法—二次分析
保存红外图片、相关测温参数及温度
矩阵信息，通过反发射率修正、反透
过率修正、反距离修正等算法将温度
信息还原至原始温度，再改变测温
参数，实现图片的二次分析。

## Slide 34: 2.9 测温应用算法—二次焦温
目的：解决客户使用场景下黑体差异带来的温度准确性问题
黑体 1
黑体 2
黑体 3
黑体N
……
根据黑体1至黑体N的设定值反算对应的Y16值Y1至Yn
采集各黑体对应的真实Y16值Yt1至Ytn
使用最小二乘法对上述两组Y16值进行拟合，得到二次校温系数KJ,BJ
利用KJ,BJ对后续Y16值修正后再进行测温

## Slide 35: 2.10 测温应用算法—温度矩阵
温度矩阵：计算整帧图像每一个点的温度并输出。
快速温度矩阵：将整帧图像的Y16按大小分为N
段，计算每一段端点的温度后，使用分段线性的
方式分为N段线性函数。根据输入点的Y16，判
断其属于哪段线性函数后，代入计算温度。
高精度温度矩阵：计算输入帧的最大最小Y16，
然后计算范围内所有Y16对应的温度值，生成温
度表，然后根据当前点的Y16去温度表查找对应
的温度。

## Slide 36
PART 1 探测器响应率调试方法
PART 2 测温应用算法
PART 3 前端机芯测温功能介绍
PART 4 测温验收标准

## Slide 37: 3.1 系统框架
从FPGA/ASIC功能实现上，可以将测温类产品分为两大类：测温机芯和测温机器。
测温机芯是FPGA/ASIC在实现机芯成像的同时，实现测温功能及对外交互功能。
测温机器目前是ARM和APP实现测温功能，FPGA/ASIC实现机芯红外成像及通信交互，作为测温机器里的一个机芯组件。
测温机芯(单点测温)
测温机器(面测温)

## Slide 38: 3.1 系统框架
FPGA/ASIC完成红外图像的基本处理，实现X16->Y16->Y8，在Y16上主要有时域滤波、坏点替换、去竖纹/去横纹、去噪算法，Y16经过调光后变成Y8灰度数据，Y8灰度查对应的RGB/YUV伪彩表后带有色彩信息，最后Y16+Y8/Y16输出给ARM后端处理。

## Slide 39: 3.2 算法流程
X16=AD值
Y16=测温数据
Y8=成像数据
前端机芯（fpga/asic平台处理红外图像数据的机芯），典型算法流程如下图：
X16(AD): sensor探测器输出的原始数据；
Y16(RAW): 经过两点矫正后的图像数据统称为Y16()，用于测温；
Y8: Y16数据（取值范围0~16383）经过调光映射到Y8（取值范围0~255）

## Slide 40: 3.3 基本功能
参数行：包含机芯前端配置、状态等相关信息的数据行，例如快门温度、镜筒温度、探测器参数、镜头类型、快门状态、电机状态等，必备功能；
功能：用于红外图像数据测温过程，生产调试过程等。
Y16Max/Min/Csr:全画幅的最高温、最低温、光标温对应的Y16值，称为Y16MAX\Y16MIN，获取到这些Y16值后，前端或者后端可以根据测温模型计算出对应的温度信息;
字符/光标叠加：在红外图像面阵上根据字符/光标样式在对应位置区域填充特定颜色的YUV/RGB数据，之后再图像上显示出字符/光标，光标用于指示位置，也用于坏点标记；

## Slide 41: 3.3 基本功能

## Slide 42: 3.3 基本功能
DVP传输：机芯前端输出图像数据接口为并口，包含Pclk Data[7:0] Hsync Vsync等11个信号，测温机器传输的数据内容（Y16+参数行或Y8+Y16+参数行）。
手动调光:从界面上调节的是最高温Tmax与最低温Tmin，通过温度反算得到Y16值进行调光，即用户只想关注他感兴趣的温度范围内场景的成像;
等温线：设置温度值界限Tth，在Tth以上、以下、温度区间内外场景的颜色与其他区域伪彩不同；

## Slide 43: 3.3 基本功能
上下等温线
中等温线

## Slide 44: 3.4 差异介绍
一、分档方案
探测器测温应用需要根据机器环境温度/焦温、测温范围、镜头类型等因素进行分档，与观瞄差异在于测温范围这个因素，如下C400产品的测温方案：
环境温度 | 测温范围 | AD差值 | 镜头类型 | FID | VSK | INT | 备注
常温 >=20度 | -20~150 | 40~150黑体 差值7000±150 | 标准 | 850 | 882 | 147 | VSK范围 885±5
 |  |  | 广角 | 840 | 873 | 203 | 
 |  |  | 长焦 | 840 | 873 | 200 | 
 | 150~800 | 150~780黑体 差值11000±150 | 标准 | 495 | 740 | 52 | VSK范围 735±5
 |  |  | 广角 | 540 | 740 | 62 | 
 |  |  | 长焦 | 505 | 740 | 63 | 
 | 800~2000 | 780~1500黑体 差值4000±150 | 高温 | 550 | 735 | 156 | 
低温 <20度 | -20~150 | 40~150黑体 差值7000±150 | 标准 | 830 | 888 | 186 | VSK范围 885±5
 |  |  | 广角 | 830 | 893 | 255 | 
 |  |  | 长焦 | 830 | 890 | 250 | 
 | 150~800 | 150~780黑体 差值11000±150 | 标准 | 504 | 795 | 56 | VSK范围 735±5
 |  |  | 广角 | 500 | 745 | 77 | 
 |  |  | 长焦 | 500 | 750 | 73 | 
 | 800~2000 | 780~1500黑体 差值4000±150 | 高温 | 550 | 750 | 185 | 

## Slide 45: 3.4 差异介绍

## Slide 46: 3.4 差异介绍
二、FPGA与ASIC方案
测温成像需求：红外实时图像/图片需要在红外分析软件上进行分析，需求要保持成像效果的一致性，分析软件使用的是Y16成像；
方案说明：
FPGA方案为自研图像算法，能够移植到分析软件中使用，保持机芯输出的Y8成像和分析软件的Y16成像一致；
XSASIC方案为IC自带的图像算法，无源处理算法模型，无法保证实时预览或图片在分析软件上成像的一致性；
因此：ZC16AB/17A/08B/ZU08D前端ASIC只输出了Y16+参数行数据；

## Slide 47: 四、差异介绍
三、FPGA与ASIC测温需求

## Slide 48
PART 1 探测器响应率调试方法
PART 2 测温应用算法
PART 3 前端机芯测温功能介绍
PART 4 测温验收标准

## Slide 49: 4 测温验收标准
影响测温的功能点：
1、发射率
（1）发射率作用在由温度反查得到的辐射量上。测试此参数前，可以先关闭发射率修正开关，观察目标温度：当目标温度小于反射温度时，此时打开发射率修正开关，调大发射率，温度会上升，调低发射率，温度会下降；当目标温度大于反射温度时，此时打开发射率修正开关，调大发射率，温度会下降，调低发射率，温度会上升；
（2）室内测试时选择一个较低温度目标（20℃以下）和一个高温目标（50℃以上）来测试。
（3）测试时，发射率不要设置的过小（如0.01），温度容易异常。
2、透过率
透过率作用在发射率上，因此温度变化规律同发射率。测试方式也同发射率测试。

## Slide 50: 4 测温验收标准
影响测温的功能点：
3、距离
（1）距离参数作用在温度上。测试此参数可以分为两种测试方法。
设备不动，修改距离参数：当目标温度较低时（20℃以下），距离越远，温度越低，距离越近，温度越高；当目标温度较高时（50℃以下上），距离越远，温度越高，距离越近，温度越低。
设备移动，距离参数不变：当目标温度较低时（20℃以下），设备距离目标越近，温度越低，设备距离目标越远，温度越高；当目标温度较高时（50℃以下上），设备距离目标越远，温度越低，设备距离目标越近，温度越高。
（2）室内测试时选择一个较低温度目标（20℃以下）和一个高温目标（50℃以上）来测试。

## Slide 51: 4 测温验收标准
影响测温的功能点：
4、反射温度
（1）当发射率为1时，调整反射温度对温度不应该有影响。
（2）反射温度作用在辐射量上。当反射温度调大时，温度应该降低；当反射温度调小时，温度应该上升。
（3）反射温度设置过高时，温度容易异常，且手动调光也易异常。
5、湿度
（1）湿度作用在Y16上。当湿度调大时，温度应该降低；当湿度调小时，温度应该上升。
（2）湿度对于温度的影响较小，基本可以忽略不计。

## Slide 52: 4 测温验收标准

## Slide 53: 4 测温验收标准
测温档位
-20~150℃
100~550℃
自动切档
±2℃或±2%取大值
以150℃为例
150+2=152
150+150*0.02=153

## Slide 54: 4 测温验收标准

## Slide 55: 4 测温验收标准

## Slide 56: 4 测温验收标准
调光功能
自动调光
手动调光
半自动调光

## Slide 57: 4 测温验收标准
等温线功能
高等温线
低等温线
区间外等温线
区间内等温线

## Slide 58
Thanks!
武汉高德智感科技有限公司
Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd.
湖北省武汉市东湖开发区光谷大道黄龙山南路6号，430205
No.6 Huanglongshan South Rd,Wuhan,430205,P.R.China