## 总表
环温23℃ | 设备编号 | 测温点通过个数 | 测温点不通过个数 | 是否合格 | 合格率 | cpk
| 0001 | 2 | 0 |  |  | 1.5019
| 0002 | 0 | 0
| 0003 | 0 | 0
| 0004 | 0 | 0
| 0005 | 0 | 0
测试距离：1m~5m 测试时间：10min~60min | 0006 | 2 | 0
| 0007 | 0 | 0
| 0008 | 0 | 0
| 0009 | 0 | 0

## 60min3m
| 环温（℃） |  | 23
设备信息 | 测温范围 |  | -40~150 | [6 empty] | 100~800 | [9 empty] | 单台设备通过个数 | 单台设备不通过个数
| 黑体温度（℃） |  | -10 | 0 | 20 | 35 | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 650 | 800
| 黑体类型 |  | FLUKE 4180 |  | Kelvin 低温黑体 |  |  | Kelvin 中温黑体 |  | Kelvin 中温黑体 | [6 empty] | Kelvin 高温黑体
| 黑体发射率 |  | 1.0
| 测温距离（米） |  | 3
| 测温时间（分钟） |  | 10
| 设备SN号 | 0001 | -10.5 | 0.1 | 19.6 | 34.3 | 49.4 | 99.3 | 149.2 | 99.4 | 150.2 | 199.3 | 249.2 | 300.1 | 350.7 | 401.3 | 451.7 | 649 | 798.5 | 1
|  | 0002 | -7.3 | 2.4 | 20.7 | 35.3 | 50.3 | 100.1 | 150 | 102.7 | 152 | 200.5 | 249 | 299.4 | 349.4 | 399.6 | 450.5 | 649.5 | 802.6
|  | 0003 | -10 | 0.5 | 20 | 34.6 | 49.8 | 99.9 | 150.1 | 100.9 | 151.5 | 201 | 250.4 | 301.1 | 352.1 | 402.3 | 453.6 | 650.5 | 800.6
|  | 0004 | -9.7 | 1.2 | 20 | 34.8 | 49 | 100.2 | 150.5 | 99.8 | 150.5 | 199.9 | 249.4 | 299.3 | 349.9 | 400 | 450.5 | 649.5 | 801.7
|  | 0005 | -9.5 | 0.9 | 20 | 34.8 | 49.9 | 100.2 | 151.6 | 98.5 | 150.3 | 199.9 | 249 | 299.5 | 350.5 | 401.4 | 452.1 | 651.2 | 805.8
|  | 0006 | -9.1 | 1.2 | 20.1 | 34.8 | 49.9 | 99.6 | 149.5 | 101.2 | 150.9 | 199.9 | 248.7 | 298.8 | 348.9 | 398.7 | 448.6 | 646 | 796.8 | 1
|  | 0007 | -9.5 | 1.2 | 19.8 | 34.4 | 49.4 | 99.2 | 149.3 | 99.5 | 151 | 200.5 | 250.2 | 301 | 351.6 | 402 | 452.6 | 651.9 | 802.6
|  | 0008 | -9.2 | 0.7 | 19.7 | 34.4 | 49.8 | 99.8 | 150.2 | 103.5 | 153.4 | 202.5 | 251.3 | 302.3 | 352.2 | 403.4 | 455.8 | 656 | 808.4
|  | 0009 | -8.9 | 1.3 | 20.8 | 35.4 | 50.3 | 100.2 | 150.3 | 99.3 | 150.1 | 199.3 | 248.6 | 299.3 | 349.7 | 399.4 | 449.8 | 646.7 | 792
整体情况 | 精度（±x℃或±x%℃） |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 允许误差（℃） |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 16
| 精度上限 |  | -7 | 3 | 22 | 37 | 52 | 102 | 153 | 102 | 153 | 204 | 255 | 306 | 357 | 408 | 459 | 663 | 816
| 精度下限 |  | -13 | -3 | 18 | 33 | 48 | 98 | 147 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 | 392 | 441 | 637 | 784
| 通过个数 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 不通过个数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 通过率 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77.78% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
CPK | LSL（规格下限） |  | -7 | 3 | 22 | 37 | 52 | 102 | 153 | 102 | 153 | 204 | 255 | 306 | 357 | 408 | 459 | 663 | 816
| USL（规格上限） |  | -13 | -3 | 18 | 33 | 48 | 98 | 147 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 | 392 | 441 | 637 | 784
| 均值 |  | -9.3 | 1.0556 | 20.0778 | 34.7556 | 49.7556 | 99.8333 | 150.0778 | 100.5333 | 151.1 | 200.3111 | 249.5333 | 300.0889 | 350.5556 | 400.9 | 451.6889 | 650.0333 | 801
| 平均误差 |  | 0.7 | 1.0556 | 0.077778 | -0.24444 | -0.24444 | -0.16667 | 0.077778 | 0.53333 | 1.1 | 0.31111 | -0.46667 | 0.088889 | 0.55556 | 0.9 | 1.6889 | 0.033333 | 1
| 均方误差 |  | 0.89303 | 0.64248 | 0.41466 | 0.38766 | 0.42753 | 0.39051 | 0.73106 | 1.6815 | 1.0677 | 0.99303 | 0.90692 | 1.1439 | 1.1959 | 1.558 | 2.1647 | 2.9513 | 4.8536
| CPL |  | 0.8585 | 1.0088 | 1.5452 | 1.9299 | 1.75 | 1.8494 | 1.3324 | 0.29074 | 0.59317 | 1.2383 | 2.0092 | 1.7224 | 1.7962 | 1.519 | 1.1258 | 1.4645 | 1.0302
| CPU |  | 1.3811 | 2.1041 | 1.6703 | 1.5095 | 1.3688 | 1.5649 | 1.4033 | 0.50219 | 1.28 | 1.4471 | 1.6662 | 1.7742 | 2.1059 | 1.9041 | 1.6459 | 1.4721 | 1.1675
| cpk |  | 0.8585 | 1.0088 | 1.5452 | 1.5095 | 1.3688 | 1.5649 | 1.3324 | 0.29074 | 0.59317 | 1.2383 | 1.6662 | 1.7224 | 1.7962 | 1.519 | 1.1258 | 1.4645 | 1.0302
| cpk均值 |  | 1.2726

## 30min3m
| 环温（℃） |  | 23
设备信息 | 测温范围 |  | -40~150 | [6 empty] | 100~800 | [9 empty] | 单台设备通过个数 | 单台设备不通过个数
| 黑体温度（℃） |  | -10 | 0 | 20 | 35 | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 650 | 800
| 黑体类型 |  | FLUKE 4180 |  | Kelvin 低温黑体 |  |  | Kelvin 中温黑体 |  | Kelvin 中温黑体 | [6 empty] | Kelvin 高温黑体
| 黑体发射率 |  | 1.0
| 测温距离（米） |  | 5
| 测温时间（分钟） |  | 30
| 设备SN号 | 0001 | -8.8 | 1.5 | 20.3 | 34.6 | 49.9 | 99.8 | 149.7 | 99.6 | 151 | 200.8 | 251.2 | 300.7 | 352.5 | 403.3 | 454.3 | 650.5 | 797.7
|  | 0002 | -8.2 | 2.2 | 20.3 | 35.2 | 50 | 100.1 | 150.5 | 100.1 | 150.1 | 199.5 | 248.4 | 299 | 348.6 | 399.3 | 451.3 | 654.5 | 807.1
|  | 0003 | -9.5 | 0.8 | 20 | 34.7 | 49.9 | 100.2 | 150.9 | 100.4 | 152.4 | 201.9 | 251.2 | 301.8 | 352.9 | 402.1 | 453 | 652.7 | 802.8
|  | 0004 | -9.3 | 1 | 20.2 | 34.9 | 50.1 | 100.3 | 149.8 | 99.6 | 150.1 | 199.5 | 249.1 | 299.3 | 349.2 | 400.1 | 450.8 | 650.6 | 801.9
|  | 0005 | -9.6 | 1.6 | 20.2 | 35 | 50.1 | 100.6 | 150.9 | 98.8 | 150 | 199.5 | 249.1 | 300 | 350.1 | 401.3 | 452 | 651.8 | 805.1
|  | 0006 | -7.9 | 1.7 | 20.4 | 35 | 50.1 | 99.9 | 149.5 | 100.4 | 150.6 | 200.4 | 248.8 | 298.9 | 348.6 | 399.6 | 449.6 | 647.5 | 798.2
|  | 0007 | -9 | 0.9 | 19.9 | 34.4 | 49.4 | 99.8 | 149.8 | 98.7 | 150.6 | 200.4 | 250.7 | 301.4 | 352.4 | 403.7 | 454.3 | 651.3 | 802.6
|  | 0008 | -9.1 | 1.7 | 20.2 | 34.8 | 50 | 100.1 | 150.8 | 101.4 | 151.4 | 200.3 | 249.9 | 300.1 | 350.7 | 401.5 | 452.7 | 653.1 | 808.2
|  | 0009 | -9 | 0.3 | 20.4 | 34.6 | 50 | 99.9 | 150 | 99.3 | 150.6 | 201.2 | 250.8 | 301.7 | 349.7 | 402.5 | 453.6 | 650.9 | 798.3
整体情况 | 精度（±x℃或±x%℃） |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 允许误差（℃） |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 16
| 精度上限 |  | -7 | 3 | 22 | 37 | 52 | 102 | 153 | 102 | 153 | 204 | 255 | 306 | 357 | 408 | 459 | 663 | 816
| 精度下限 |  | -13 | -3 | 18 | 33 | 48 | 98 | 147 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 | 392 | 441 | 637 | 784
| 通过个数 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 不通过个数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 通过率 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
CPK | LSL（规格下限） |  | -7 | 3 | 22 | 37 | 52 | 102 | 153 | 102 | 153 | 204 | 255 | 306 | 357 | 408 | 459 | 663 | 816
| USL（规格上限） |  | -13 | -3 | 18 | 33 | 48 | 98 | 147 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 | 392 | 441 | 637 | 784
| 均值 |  | -8.9333 | 1.3 | 20.2111 | 34.8 | 49.9444 | 100.0778 | 150.2111 | 99.8111 | 150.7556 | 200.3889 | 249.9111 | 300.3222 | 350.5222 | 401.4889 | 452.4 | 651.4333 | 802.4333
| 平均误差 |  | 1.0667 | 1.3 | 0.21111 | -0.2 | -0.055556 | 0.077778 | 0.21111 | -0.18889 | 0.75556 | 0.38889 | -0.088889 | 0.32222 | 0.52222 | 1.4889 | 2.4 | 1.4333 | 2.4333
| 均方误差 |  | 0.56569 | 0.58737 | 0.16915 | 0.25 | 0.21858 | 0.26352 | 0.56224 | 0.85942 | 0.76503 | 0.82832 | 1.0937 | 1.1377 | 1.6998 | 1.5767 | 1.6155 | 1.9767 | 3.873
| CPL |  | 1.1392 | 0.96476 | 3.5253 | 2.9333 | 3.1347 | 2.4314 | 1.6534 | 0.84897 | 0.97793 | 1.4532 | 1.551 | 1.6635 | 1.2703 | 1.3765 | 1.3618 | 1.9505 | 1.1676
| CPU |  | 2.3963 | 2.4403 | 4.3573 | 2.4 | 2.9652 | 2.6282 | 1.9038 | 0.70245 | 1.6363 | 1.7662 | 1.4968 | 1.8523 | 1.4751 | 2.006 | 2.3521 | 2.4339 | 1.5865
| cpk |  | 1.1392 | 0.96476 | 3.5253 | 2.4 | 2.9652 | 2.4314 | 1.6534 | 0.70245 | 0.97793 | 1.4532 | 1.4968 | 1.6635 | 1.2703 | 1.3765 | 1.3618 | 1.9505 | 1.1676
| cpk均值 |  | 1.6765

## 10min3m
| 环温（℃） |  | 23
设备信息 | 测温范围 |  | -40~150 | [6 empty] | 100~800 | [9 empty] | 单台设备通过个数 | 单台设备不通过个数
| 黑体温度（℃） |  | -10 | 0 | 20 | 35 | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 650 | 800
| 黑体类型 |  | FLUKE 4180 |  | Kelvin 低温黑体 |  |  | Kelvin 中温黑体 |  | Kelvin 中温黑体 | [6 empty] | Kelvin 高温黑体
| 黑体发射率 |  | 1.0
| 测温距离（米） |  | 3
| 测温时间（分钟） |  | 10
| 设备SN号 | 0001 | -8.8 | 1.1 | 20.4 | 34.6 | 49.9 | 100.1 | 150.3 | 98.7 | 150.5 | 200.4 | 250.1 | 300.7 | 350.9 | 401.5 | 451.9 | 651.3 | 799.3 | 1
|  | 0002 | -8.1 | 2.6 | 20.6 | 35.5 | 50.1 | 100.1 | 150.5 | 100.1 | 150.1 | 199.5 | 249 | 299.6 | 350.6 | 400.7 | 451.8 | 651.6 | 807.8
|  | 0003 | -10.5 | -0.3 | 19.5 | 34.3 | 49.3 | 100.2 | 150.6 | 101.1 | 152.4 | 201.9 | 250.7 | 302.1 | 352.9 | 403.2 | 453.1 | 655.3 | 808.7
|  | 0004 | -9.2 | 0.8 | 20.4 | 35.2 | 50.4 | 100.5 | 150.5 | 100.3 | 151.1 | 200.4 | 249.7 | 300.6 | 350.3 | 401.3 | 451.7 | 651.8 | 805.9
|  | 0005 | -10.4 | 0.9 | 20 | 34.6 | 49.6 | 100.1 | 151 | 99.5 | 150.1 | 199.4 | 248.6 | 299.5 | 350.1 | 400.8 | 450.2 | 651 | 807.6
|  | 0006 | -7.3 | 2 | 20.6 | 35.4 | 50.1 | 100.1 | 150.2 | 99.7 | 150.6 | 199.8 | 249.1 | 299.4 | 349.7 | 399.8 | 450.2 | 648.1 | 798.9 | 1
|  | 0007 | -9.2 | 1.1 | 19.8 | 34.2 | 49.3 | 99.6 | 149.7 | 98.6 | 150.1 | 199.9 | 249.6 | 300.4 | 350.2 | 402.3 | 452.4 | 651.9 | 805.1
|  | 0008 | -9.1 | 0.7 | 19.8 | 34.7 | 50.2 | 100.2 | 151.1 | 100.4 | 150.5 | 199.3 | 248.3 | 299 | 349.5 | 400 | 452.7 | 654.9 | 808.3
|  | 0009 | -10.7 | 0.3 | 20.1 | 34.8 | 50.3 | 100.3 | 150.8 | 99.3 | 150.3 | 200.3 | 250 | 301 | 351.5 | 402.2 | 452.9 | 648.8 | 800.4
整体情况 | 精度（±x℃或±x%℃） |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 允许误差（℃） |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 16
| 精度上限 |  | -7 | 3 | 22 | 37 | 52 | 102 | 153 | 102 | 153 | 204 | 255 | 306 | 357 | 408 | 459 | 663 | 816
| 精度下限 |  | -13 | -3 | 18 | 33 | 48 | 98 | 147 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 | 392 | 441 | 637 | 784
| 通过个数 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 不通过个数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 通过率 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
CPK | LSL（规格下限） |  | -7 | 3 | 22 | 37 | 52 | 102 | 153 | 102 | 153 | 204 | 255 | 306 | 357 | 408 | 459 | 663 | 816
| USL（规格上限） |  | -13 | -3 | 18 | 33 | 48 | 98 | 147 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 | 392 | 441 | 637 | 784
| 均值 |  | -9.2556 | 1.0222 | 20.1333 | 34.8111 | 49.9111 | 100.1333 | 150.5222 | 99.7444 | 150.6333 | 200.1 | 249.4556 | 300.2556 | 350.6333 | 401.3111 | 451.8778 | 651.6333 | 804.6667
| 平均误差 |  | 0.74444 | 1.0222 | 0.13333 | -0.18889 | -0.088889 | 0.13333 | 0.52222 | -0.25556 | 0.63333 | 0.1 | -0.54444 | 0.25556 | 0.63333 | 1.3111 | 1.8778 | 1.6333 | 4.6667
| 均方误差 |  | 1.137 | 0.85845 | 0.39051 | 0.46218 | 0.41667 | 0.23979 | 0.42947 | 0.8187 | 0.73655 | 0.79687 | 0.76992 | 0.97482 | 1.0428 | 1.1185 | 1.0698 | 2.378 | 4.029
| CPL |  | 0.66126 | 0.76796 | 1.5933 | 1.5787 | 1.6711 | 2.5948 | 1.9231 | 0.91834 | 1.0711 | 1.6314 | 2.4004 | 1.9643 | 2.0351 | 1.9934 | 2.2192 | 1.5933 | 0.93766
| CPU |  | 1.0978 | 1.5618 | 1.821 | 1.3062 | 1.5289 | 2.9655 | 2.7338 | 0.71025 | 1.6443 | 1.715 | 1.929 | 2.139 | 2.4399 | 2.7748 | 3.3894 | 2.0512 | 1.7098
| cpk |  | 0.66126 | 0.76796 | 1.5933 | 1.3062 | 1.5289 | 2.5948 | 1.9231 | 0.71025 | 1.0711 | 1.6314 | 1.929 | 1.9643 | 2.0351 | 1.9934 | 2.2192 | 1.5933 | 0.93766
| cpk均值 |  | 1.5565