| 测温库测试内容及测试方法 共5页 |  |
| --- | --- |

武汉高德智感科技有限公司

二〇二二年十月

目录

1. 可调参数	1

1.1 校温参数KF	1

1.2 校温参数B	1

1.3 发射率fEmiss	1

1.4 透过率fTransmit	2

1.5 镜筒温漂系数fLensCorrK	2

1.6 快门温漂系数fShutterCorrK	2

1.7 距离	2

1.8 反射温度	3

1.9 湿度	3

1.10 环境温度	3

1.11 镜筒温漂修正开关	3

1.12 快门温漂修正开关	4

1.13 发射率修正开关	4

1.14 透过率修正开关	4

1.15 湿度修正开关	4

1.16 环温修正开关	4

2. 测温切档	5

3. 自动校温	5

4. 温度复核	5

5. 成像相关	5

测温库测试内容及测试方法

- 镜头识别

更换不同镜头，测试是否能够正常识别各镜头。

- 测温参数

默认参数的正确性

手动切换不同的镜头类型、焦温档位、测温范围，查看专家菜单中各测温参数是否与下发的测温方案一致

校温参数KF

- KF值作用在Y16上。测试此参数时，需要观察目标Y16：当Y16<0时，调大KF值温度应该变低，调小KF值温度应该变高；当Y16>0时，调大KF值温度应该变高，调小KF值温度应该变低；

- 修改当前档位对应的KF值不会对其他档位产生影响；

- 室内测试时选择一个较低温度目标（20℃以下）和一个高温目标（50℃以上）来测试。

校温参数B

- B值作用在温度上。测试此参数时，观察目标温度：调大B值，温度应该变高；调小B值，温度应该变低；

- 修改当前档位对应的B值不会对其他档位产生影响；

- B值变化规律：∆T = B/100 ；

校温参数Y16Offset

- Y16Offset作用在Y16上，其表示对Y16整体的加减，增大Y16Offset时，温度升高，反之温度减小；

- 修改当前档位对应的Y16Offset值不会对其他档位产生影响；

发射率

- 发射率作用在由温度反查得到的辐射量上。测试此参数前，可以先关闭发射率修正开关，观察目标温度：当目标温度小于反射温度时，此时打开发射率修正开关，调大发射率，温度会上升，调低发射率，温度会下降；当目标温度大于反射温度时，此时打开发射率修正开关，调大发射率，温度会下降，调低发射率，温度会上升；

- 室内测试时选择一个较低温度目标（20℃以下）和一个高温目标（50℃以上）来测试。

- 测试时，发射率不要设置的过小（如0.01），温度容易异常。

透过率

透过率作用在发射率上，因此温度变化规律同发射率。测试方式也同发射率测试。

镜筒温漂系数

- 镜筒温漂系数作用在Y16上。测试此参数，需要设备冷开机（在当前环境下关机一小时以上）且在设备开机前10分钟时测试。当系数设置为正数时，温度会下降或者温度在两次快门间上升（小部分设备为下降）的速度会变慢；当系数设置为负数时，温度会上升或者温度在两次快门间上升（小部分设备为下降）的速度会加快；

- 测试时，值可以尽量设置大一些，表现更为明显。

- 修改当前档位对应的镜筒温漂值不会对其他档位产生影响；

快门温漂系数

- 快门温漂系数作用在Y16上。测试此参数时，需要设备冷开机（在当前环境下关机一小时以上）且设备开机30分钟左右测试。当系数设置为正数时，温度会上升；

当系数设置为负数时，温度会下降；

- 测试时，值可以尽量设置大一些，表现更为明显；

- 修改当前档位对应的快门温漂系数值不会对其他档位产生影响；

距离

- 距离参数作用在温度上。测试此参数可以分为两种测试方法。设备不动，修改距离参数：当目标温度较低时（20℃以下），距离越远，温度越低，距离越近，温度越高；当目标温度较高时（50℃以下上），距离越远，温度越高，距离越近，温度越低。设备移动，距离参数不变：当目标温度较低时（20℃以下），设备距离目标越近，温度越低，设备距离目标越远，温度越高；当目标温度较高时（50℃以下上），设备距离目标越远，温度越低，设备距离目标越近，温度越高。

（2）室内测试时选择一个较低温度目标（20℃以下）和一个高温目标（50℃以上）来测试。

反射温度

- 当发射率为1时，调整反射温度对温度不应该有影响

- 反射温度作用在辐射量上。当反射温度调大时，温度应该降低；当反射温度调小时，温度应该上升。

- 反射温度设置过高时，温度容易异常，且手动调光也易异常。

湿度

- 湿度作用在Y16上。当湿度调大时，温度应该降低；当湿度调小时，温度应该上升。

- 湿度对于温度的影响较小。基本可以忽略不计。

镜筒温漂修正开关

- 镜筒温漂修正开关作用在镜筒温漂修正上。测试此参数时，打开开关，修改镜筒温漂系数，温度应发生变化；关闭开关后，修改镜筒温漂系数，温度无变化。

- 测试时，系数应尽可能设置大一些。

快门温漂修正开关

（1）快门温漂修正开关作用在快门温漂修正上。测试此参数时，打开开关，修改快门温漂系数，温度应发生变化；关闭开关后，修改快门温漂系数，温度无变化。

（2）测试时，系数应尽可能设置大一些。

发射率修正开关

（1）发射率修正开关作用在发射率修正上。测试此参数时，打开开关，修改发射率，温度应发生变化；关闭开关后，修改发射率，温度无变化。

（2）测试时，发射率应尽可能设置小一些。

透过率修正开关

（1）透过率修正开关作用在透过率修正上。测试此参数时，打开开关，修改透过率，温度应发生变化；关闭开关后，修改透过率，温度无变化。

（2）测试时，透过率应尽可能设置小一些。

湿度修正开关

（1）湿度修正开关作用在湿度修正上。测试此参数时，打开开关，修改湿度，温度应发生变化；关闭开关后，修改湿度，温度无变化。

（2）测试时，湿度应尽可能设置小一些。

- 测温切档

（1）当测温范围为低温档时，成像上表现对比度较大，看温度时，上限应当为当前测温范围上限的120%左右。

（2）当测温范围为高温档时，成像上表现对比度较小，看温度时，上限应当为当前测温范围上限的110%左右。

（3）未校温时（KF和B为默认参数）测温结果与目标温度差异不应过大。

（4）自动切档功能验证：当成像画面存在高温物体（接近当前测温范围上限，如140℃）时，自动切到高温档；当成像画面不存在高温物体时，自动切到低温档。

- 面一致性

根据测温方案中面一致性的测试方法进行测试。

- 自动校温

根据测温方案的方法进行自动校温的测试验证。

- 温度复核

根据测温方案中工程样机的测试方法进行验证。

- 成像相关

- 手动调光、等温线等功能依赖于由温度反查的Y16，可调参数有发射率、透过率、反射温度、距离等。调节上述参数，观察成像是否异常。

- 当反射温度较高时，手动调光的成像易出现异常，属于正常现象。

- 扩展功能

- 分析对象

  - 分析对象的上限是否和产品定义一致

  - 分析对象的温度显示是否正常，单独调节分析对象中测温参数时变化规律是否和前述一致

- 免校准功能

根据免校准方案中的测试方法进行测试。