## Slide 1
模组常见问题培训

## Slide 2
目录
CONTENT
2
距离问题
温漂问题
焦温档位问题
测温范围切换问题
3
4
5
1
6
7
8
数据包问题
冷热机问题
自动校温问题
其他问题

## Slide 3
1.1 探测器参数问题
一.数据包问题
问题：数据包中不同焦温档位的探测器参数不一样。（应该相等）
典型案例：ZC11B项目工程样机校温时发现某些设备在切焦温档位前温度稳定，切档后温度一直下降，或者切焦温档前温度一直下降，切档后温度稳定。
问题分析：上位机采集软件存在BUG
解决方案：1.上位机采集软件打包时检查探测器参数是否一致；
2.算法提供MATLAB脚本批量检查探测器参数是否一致，并保存异常模组ID

## Slide 4
1.2 焦温问题
一.数据包问题
问题：数据包中不同焦温档位的焦温比较接近。（根据人体和工业应该有5℃或10℃的差值）
典型案例：优利德量产项目校温时发现某些设备在不同环温下测温时，温度偏差较大。
问题分析：产线采集员工异常操作，未改变焦温温控器设定温度。
解决方案：ITA库读取焦温数组时会比较焦温数组内各温度的差值，若较接近则判定为异常。

## Slide 5
1.3 数据包扩容
一.数据包问题
问题：工业测温数据包未扩容，导致低温目标精度超出。（需要运行脚本扩容数据包）
典型案例：朗驰客户基于模组测温时，发现15℃以下的目标测温结果偏差较大。
问题分析：数据包未做扩容，未调整20℃以下目标曲线。
解决方案：1. 产线针对裸模组出货的任务，在采集完成后就运行脚本扩容，并上传扩容后的
数据包；
2. 制作数据包扩容工具发给终端客户，由客户自行完成数据包的扩容。

## Slide 6
1.4 曲线问题
一.数据包问题
问题：曲线响应率异常，曲线两端差值较小。（正常应该在几千以上）
典型案例：优利德客户量产项目校温时，发现高温档容易饱和，200℃以上的目标温度上限
问题分析：生产人员操作错误
解决方案：优化采集软件中当前曲线异常判断机制；

## Slide 7
2.1 距离参数问题
二.距离相关问题
问题：设置距离与实际作用距离不匹配。
典型案例：ZC11B项目距离设置大于3时，修改距离，温度无变化。
问题分析：SDK对距离参数做了限制，当距离大于3时，均为3。
解决方案：测温工程师开始测温前与SDK、软件相关同事确认所有测温参数；

## Slide 8
二.距离相关问题
2.2 距离开关问题
问题：距离修正开关为开，修改距离温度无变化。
典型案例：ZC11B项目专家菜单2距离修正开关显示打开，但是设置不同距离时，测温结果无
变化。
问题分析：专家菜单1中还保留一个距离修正开关，优先级高于专家菜单2中的开关。
解决方案：测温工程师测试前与SDK、软件相关同事确认所有测温参数；

## Slide 9
3.1 温漂参数未初始化
三.温漂问题
问题：打开温漂修正开关后，中心温度温度一直不变，设置温漂系数后变化。
典型案例：ZM04C升级程序后，温度一直不变。
问题分析：打印分析发现温漂修正量异常，定位到温漂修正系数未初始化。
解决方案：1.与SDK同事核对测温参数是否都设置初值；
2.测温代码检查各测温参数是否合理；

## Slide 10
四.焦温档位问题
4.1 切档时温度跳变较大
问题：在切焦温档位时，温度跳动较大。
典型案例：ZC13A项目录温漂日志发现，在每次切焦温档位时，温度都会发生突变。
问题分析：焦温档位切换与焦温权重计算时时间未匹配。
解决方案：SDK外部刷新测温参数时间与测温库应一致；
Chart: 

## Slide 11
4.2焦温档位未切换成功
四. 焦温档位问题
问题：常温校温好的设备，高低温下测温偏差较大。
典型案例：ZC11A项目原理样机验证全环温温度时，发现低环温时温度偏高，高环温时偏低。
问题分析：不同环温下测温曲线未切换，输入到测温库的焦温档位不对。
解决方案：SDK同事检查代码逻辑，优化；

## Slide 12
五. 测温范围切换问题
问题：切换测温范围后，测温结果与成像效果不匹配。
典型案例：ZC11A项目原理样机校温时发现从高温档切至低温档后，对着100℃黑体测试结果
300℃，成像已经变化。
问题分析：ASIC处探测器参数和K已经切换至低温档，但MCU未切换测温曲线。
解决方案：SDK同事检查代码逻辑，优化；

## Slide 13
六. 冷热机问题
问题：热开机测温结果与冷开机测温结果偏差较大。
典型案例：优利德客户ASIC方案测温验证后发现设备运行一段时间关机再开机测试比冷开机
测温结果偏低。
问题分析：快门温漂修正与开机快门温相关，运行一段时间后关机再开机快门温变高，导致
补偿量变小，温度降低。
解决方案：增加冷热机判断机制，ASIC板无RTC，由客户通过协议传输关机时间给ASIC；

## Slide 14
七. 二次校温问题
问题：ITA库二次校温失败。
典型案例：朗驰客户调用ITA库的二次校温接口进行自动校温，一直返回失败。
问题分析：分析日志，可以发现对三个黑体的误差值均为负数，说明Kb值范围设置对客户产
品不适用，需要重新调整Kb值范围。
解决方案：调整自动校温中Kb的范围或者调整Kb2的默认值，以确保最终Kb值合适。
7.1 自动校温失败

## Slide 15
七. 二次校温问题
问题：ITA库二次校温失败。
典型案例：朗驰客户对校温成功后的设备再次自动校温，返回失败。
问题分析：设备已经校温成功，再次校温时，不一定能找到比当前校温参数更合适的值时，
返回失败。
解决方案：1 校温成功后的设备无需再校温；
2 当未能找到比初始参数误差更小的参数时，ITA库提示。
7.1 自动校温失败

## Slide 16
七. 二次校温问题
问题：ZM04C显示二次校温成功，但是复核温度偏差很大。
典型案例：FAE使用ZM04C设备自动校温提示成功后，复核20℃、60℃、100℃、150℃温
度，只有20℃是准的，60℃、100℃、150℃温度偏低很多。
问题分析：采集黑体Y16时，顺序为150℃、60℃、20℃，导致只按照20℃一个黑体进行自动
校温。
解决方案：1 当前版本要求客户按照20℃、60℃、150℃的顺序采集黑体Y16；
2 ASIC程序解决顺序问题，应该任意顺序采集均可。
7.1 自动校温成功，温度不准

## Slide 17
八. 其他问题
8.1 温传问题
问题：烤机过程中，温度出现异常的跳动。
典型案例：商汤客户使用CB360模组测温时，在烤机过程中发现温度剧烈跳动（出现60℃和
0℃）。
问题分析：镜筒温传异常，温度值波动较大，导致镜筒温传修正量异常。
解决方案：增加镜筒温传异常判断；

## Slide 18
8.2 整机应用问题
八. 其他问题
问题：搭配客户整机后，映射温度偏高，容易报警。
典型案例：中控智慧客户集成CB360模组开发面板机，进行人体测温，发现很容易出现高温
报警。
问题分析：当前SDK环温估算是设备的温升情况，当集成至客户面板机后，温升增加，导致
估算的环温变高，由体表映射的体内温度也随之上升。
解决方案：客户根据实际温升情况，对估算的环温进行修正。

## Slide 19
8.3 切档掉温问题
八. 其他问题
问题：切换测温范围后的前30S左右，测温结果会偏低2~3℃左右。
典型案例：ZC11A项目工程样机阶段温度复核时，发现切换测温档位后的温度偏低，打快门
后恢复。
问题分析：在切档成功后，需要进行一次NUC动作，而NUC过程中快门其中一个引脚拉高，
完成整个快门动作后，并没有将引脚拉低，从而导致快门一直处于一个供电状态，引起快门
发热，导致X16数据升高，本底均值升高，最后出现温度持续下降或者突然下降的情况。
解决方案：1 完成快门动作后，需要立马掉电；
2 完成NUC后，增加一次普通快门动作。

## Slide 20
8.4 窗口问题（1）
八. 其他问题
问题：设备高温档测温结果超出精度非常多。
典型案例：ZM04C第二轮原理样机时，发现高温档自动校温无法成功且超出精度非常多，
450℃测试值基本能达到530℃左右。
问题分析：模组采集时前端加了锗窗口，装成整机后无锗窗口，导致Y16异常。
解决方案：采集端应与设备端保持一致，去窗口采集；

## Slide 21
8.4 窗口问题（2）
八. 其他问题
问题：设备高温档测温结果两端高，中间低。
典型案例：ZS14A校温复核时，发现高温档100℃和450℃温度较准时，200℃~300℃偏精度
下限，若要保证200℃~300℃的温度较准，则两端容易超出精度。
问题分析：模组采集时前端加了锗窗口，装成整机后使用硅窗口，存在差异。
解决方案：1 设备端应与采集端保持一致；
2 获取两种窗口的透过率后，进行透过率修正。

## Slide 22
THANK YOU
谢谢观看