| ZC17B测温方案(CI) 共13页 |  |
| --- | --- |

武汉高德智感科技有限公司

二零二四年十二月

# 编制：	日期：

# 标审：	日期：

# 校对：	日期：

# 审核：	日期：

# 批准：	日期：

# 会签：	日期：

# 会签：	日期：

# 会签：	日期：

目录

(一)	校温与复核条件	3

(二)	测温精度要求	3

(三)	黑体温度点位与靶面大小的确定	3

(四)	参数确认	4

(五)	响应率调节	5

(六)	测温曲线采集及做K	8

(七)	校温	9

(八)	复核	9

(九)	面一致性复核	10

(十)	高低温环温裁剪策略	10

(十一)	复核时间裁剪策略	10

(十二)	单台合格判定标准	10

(十三)	注意事项	11

变更记录

| 版本 | 变更内容 | 变更日期 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 初版 | 2024.09.26 | 邓思思 |
| V1.1 | 1.500-2000测温范围1500℃采集、复核距离修改 2.500-2000测温范围响应率修改 | 2024.12.11 | 邓思思 |

# ZC17B测温方案（CI）

本项目使用为不带TEC功能的412C陶瓷探测器，为工业两档测温项目，测温范围分别为：低温档：-40℃~150℃；高温档：0℃~650℃;超高温档：500℃~2000℃

- 校温与复核条件

| 事项 | 描述 |
| --- | --- |
| 点温枪型号 | KT19 |
| 点温枪发射率设置 | 0.95 |
| 黑体发射率设置 | 0.95 |
| 设备发射率设置 | 0.95 |
| 点温枪使用方式 | 点温枪需要在对应环境温度下保温至少半个小时并通电工作半个小时以后开始点温 |
| 保温时间 | 校温和复核设备需要在对应的环境温度下冷机保温60分钟 |

- 测温精度要求

| 工作环境温度 | 距离 | 目标温度范围 | 测温精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| （-20~3℃] | 1-5m | >0℃ | ±3℃或±3%（取最大值） |
|  |  | ≤0℃ | ±6℃或±6%（取最大值） |
| (3~43℃] 43~50℃ |  | >0℃ | ±2℃或±2%（取最大值） |
|  |  | ≤0℃ | ±3℃或±3%（取最大值） |
| (43~50] |  | >0℃ | ±3℃或±3%（取最大值） |
|  |  | ≤0℃ | ±5℃或±5%（取最大值） |

注：其中在常温（23℃±2℃）下，≤0℃测温精度为±2℃或±2%℃

- 复核黑体温度点位与靶面大小的确定

复核黑体温度点位统一如下：

| 所处环温 | 黑体点位选择 |
| --- | --- |
| 5℃ | 低温档：-10℃、0℃、20℃、35℃、50℃、100℃、150℃ 高温档： 100℃、150℃、200℃、300℃、400℃、450℃、650℃ 超高温： 500℃、1000℃、1500℃ |
| 15℃ | 低温档：-10℃、0℃、20℃、35℃、50℃、100℃、150℃ 高温档： 100℃、150℃、200℃、300℃、400℃、450℃、650℃ 超高温： 500℃、1000℃、1500℃ |
| 25℃ | 低温档：-10℃、0℃、20℃、35℃、50℃、100℃、150℃ 高温档： 100℃、150℃、200℃、300℃、400℃、450℃、650℃ 超高温： 500℃、1000℃、1500℃ |
| 35℃ | 低温档：0℃、20℃、35℃、50℃、100℃、150℃ 高温档： 100℃、150℃、200℃、300℃、400℃、450℃、650℃ 超高温： 500℃、1000℃、1500℃ |

黑体靶面大小统一如下：

| 黑体温度 | [-40℃,-20℃) | [-20℃,500℃) | [500℃,800℃] | (800℃,1500℃] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 靶面大小(直径mm) | 25 | 150 | 50 | 50 |

注：

1、NPI阶段25℃全检，高低温均为抽检，每批抽检20台。

2、若项目因非测温问题无法转量产，测温最多以NPI形式做三轮即可

- 参数确认

| 镜头类型 | 测温范围 | 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 | -40℃~150℃ | 镜筒温漂系数 | 200 |
|  |  | 快门温漂系数 | 11.5 |
|  |  | 距离（m） | 3 |
| 标准 | 0℃~650℃ | 镜筒温漂系数 | 20 |
|  |  | 快门温漂系数 | 1 |
|  |  | 距离（m） | 3 |
| 标准+光阑 | 500℃~2000℃ | 镜筒温漂系数 | 0 |
|  |  | 快门温漂系数 | 0 |
|  |  | 距离（m） | 3 |

注1：当出现温漂参数不共用时，用以下方式调整：

      - 可在校温界面进行调整温漂参数后，进行二次复核；

      - 再将参数更改写入到ita.plaintext文档中所对应的lowShutterCorrCoff 、highShutterCorrCoff；

      - 双击ITATool.exe，并输入1，点击Enter ，会生成新的ita.conf文件；

      - 将ita,conf文件导入到设备ITA文件下的import文件中，并在在设备校温界面，点击配置文件导入，并进行重启参数生效。

注2：当出现距离参数不共用时，替换配置文件

替换路径：设备本地文件Camera-ITA-import导入文件，在设备校温界面点击导入配置文件后重启设备生效。

配置文件同曲线一起下发。

- 响应率调节

ZC17B项目为无TEC的陶瓷探测器，采用模组测温方式，响应率设置具体方法如下所示。在常温（23℃±2℃）距离3米进行设置。

针对每个机器的不一致性，INT参数提供参考值；GFID，GAIN，VBUS为给定默认值，不可调节；HSSD，RASEL给定开机默认值，之后进行自动闭环调节。理论上来说只调节INT即可调到对应响应率。

各测温范围及镜头响应率配置参考参数如下表：

| 测温范围 | AD差值 | 镜头 类型 | 距离 | 探测器参数设置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GFID | GAIN | VBUS | INT | RD:RC |
| -40℃~150℃ | 40℃，150℃的KELVIN黑体（发射率1.0）AD差值5000±100 | 标准 | 3m | 11 | 4 | 200 | 68 | 4:7 |
| 0℃~650℃ | 150℃，650℃的KELVIN黑体（发射率1.0）AD差值5000±100 | 标准 | 3m | 1 | 7 | 200 | 70 | 0:7 |
| 500℃~2000℃ | 800℃，1500℃的KELVIN黑体（发射率1.0）AD差值3000±100 | 标准+光阑 | 3m | 0 | 7 | 200 | 97 | 0:7 |

响应率设置步骤如下：

步骤1：将机器置于常温（25℃）下保温大于60分钟，拷机90分钟；

步骤2：开机进入专家菜单；

步骤3：确定镜头是否为标准镜头，镜头是否上电。在标准镜头的前提下，距离为3m，切换测温范围，微调INT，调节响应率.

- 测温范围：-40℃~150℃

确认测温档位之后，核对GFID，GAIN，VBUS是否为给定默认值，INT输入参考值，设置响应中心光标对40~150℃的KELVIN黑体，点温枪发射率设置为1.0，调整INT参数，保证不偏压，使AD差值5000±100。

- 测温范围：0~650℃

确认测温档位之后，核对GFID，GAIN，VBUS是否为给定默认值，INT输入参考值，设置响应中心光标对150~650℃的KELVIN黑体，点温枪发射率设置为1.0，调整INT参数，保证不偏压，使AD差值5000±100。

- 测温范围：500~2000℃

确认测温档位之后，核对GFID，GAIN，VBUS是否为给定默认值，INT输入参考值，设置响应中心光标对800~1500℃的KELVIN黑体，点温枪发射率设置为1.0，调整INT参数，保证不偏压，使AD差值3000±100。

注：

1.响应率调整应保证室温在规定的恒定温度，确保已保温、拷机足够时间（开机时间在专家菜单页可显示），进行各步骤之前保证机器在正确档位，为冷机状态。

2.响应率调节过程中应尽量将机器的光标对准黑体中心（看高温黑体时，由于靶标很小，建议使用工装对准，且不要长时间将机器对着高温黑体），响应率调节应尽量控制精确。

3.响应率设置参数调节到适合值后，应注意及时保存。

- 测温曲线采集及做K

完成响应率的调节后，需要在25℃、5℃、15℃、35℃环温下采集设备的温度曲线及做K。以下描述25℃环温下采集曲线的方法，其他环温相同。

步骤1：将机器置于常温（25℃）下保温大于60分钟，拷机90分钟；

步骤2：进入专家菜单;

步骤3：将测温范围选择-40℃至150℃测温范围，接着将机器对着35℃和100℃黑体做K值。

步骤4：将测温范围选择0℃至650℃测温范围，接着将机器对着35℃和200℃黑体做K值。（注：做K时需根据实际环温选择对应的环温，保存完当前环温的K之后，可以点击“查询做K状态”确认是否保存。500℃-2000℃不做K，延用2档K）

曲线采集：

步骤1：进入专家菜单，黑体Y16收集界面，进入采集数据页面。对着不同黑体温度点，记录Y16值。

采集黑体点为：

低温档：-10，0，20，35，50，100，150；

高温档：0，20，35，50，100，150，200, 300, 400，450，650；

500℃~2000℃：20、100、200、300、500、650、800、1000、1500。

35℃环温不需要采集-10℃，在采集时直接跳过不采集.

1500℃采集5℃、15℃、35℃环温时，在步入式2m采集。常温23℃环温在3m采集。

完成4个环温的曲线采集和做K。

导出excel表，使用脚本制作生成对应数据包，需要根据镜头类型和分辨率选择对应的脚本。

注：

1.如标准镜的低温档选择“ZC17B_Low.m”，修改对应文件路径以及文件名后运行脚本生成低温档数据包。

2.如标准镜的高温档选择“ZC17B_High.m”，修改对应文件路径以及文件名后运行脚本生成高温档数据包。

3. 如标准镜的超高温档选择“ZC17B_Higher.m”，修改对应文件路径以及文件名后运行脚本生成超高温档数据包。

4.不同的分辨率，都有对应的曲线拟合脚本。

5.点击运行，选择对应挡位的Y16数据

完成数据包的制作后，打开设备进入专家菜单，按照界面提示导入数据包以及配置文件。

- 校温

| 事项 | 描述 |
| --- | --- |
| 保温时间 | 60分钟 |
| 开机校温等待时间 | 10分钟 |
| 校温要求 | 标准镜在23℃环温下距离黑体3.0米进行校温 |
| 冷开机 | 冷热机判断机制，热机后需确保设备关机1小时以上 |
| 其他事项 | 测温对象为中心点 |

注：

1.校温应保证室温在规定的恒定温度，确保已保温、拷机足够时间（开机时间在专家菜单页可显示），进行各步骤之前保证机器在正确档位，为冷机状态。

2.校温过程中针对不同镜头在目标距离调焦清晰后校温，应尽量将机器的光标对准黑体中心，进入专家菜单页面，通过调节Kf、b值对着各黑体点校准温度值，看高温黑体时，由于靶标很小，建议使用工装对准，且不要长时间将机器对着高温黑体。

3.校温参数调节到适合值后，应注意是否保存。

- 复核

| 所处阶段 | 镜头类型 | 距离（m） | 环境温度（℃） | 时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程样机/NPI | 标准 | 1、3、5 | 5、15、25、35 | 10、30、60 |
| 量产 | 标准 | 3 | 23 | 10、30、60 |

注：

1.1500℃在步入式5℃、15℃、35℃站在2m复核即可。

2.不同环温复核时，需将反射温度调整为当前环温温度点。例如：当前环温5℃，反射温度需调整为5.

3.温度复核应保证室温在规定的恒定温度，确保已保温、拷机足够时间（开机时间在专家菜单页可显示），进行各步骤之前确认机器的镜头，保证机器在正确档位，且为冷机状态。

4.温度复核过程中应尽量将机器的光标对准黑体中心（看高温黑体时，由于靶标很小，建议使用工装对准，且不要长时间将机器对着高温黑体）。

5.NPI阶段每批抽检20台按工程样机要求复核，其他按量产复核。

- 面一致性复核

在常温25℃下，测温范围选择低温档，黑体设置100℃，距离1米。测试时，分别让设备成像面的9个中心点对准黑体的中心点，记录测试结果。对比其他8个中心点与中心点的温度差值。若差值过大，需要重新做K。

注：精度要求±2℃。若有做K工装，优先使用工装做K。NPI抽检。

- 高低温环温裁剪策略

项目转到NPI样机后，连续3批（单次生产超过20台才计入批次统计）生产一次合格率高于90%的环温，可以决策是否裁剪。

裁剪之后的复核方案通过裁剪会议决策下发。

说明：	当前环温合格率=当前环温按照复核标准通过的台数/本批次总台数。

- 复核时间裁剪策略

项目转到NPI样机后，连续3批（单次生产超过20台才计入批次统计）生产一次合格率高于90%，可以决策是否对复核时间进行裁剪。

- 单台合格判定标准

    - 常温（25℃）下所有温度点都需要满足测温精度（±2℃或者±2%取大值）

    - 高低温下目标温度≤0℃的，按照±3℃管控，目标温度＞0℃的，按照±2℃管控。若存在异常数据，合格标准判定如下：

      - 异常数据个数不得超出（2个或所有数据的2%个）取大值；

      - 每个异常数据不得超出精度指标的50%，即精度±2℃的不得超出±3℃，精度±3℃的不得超出±4.5℃。

    - 若当前批次存在不合格设备，当前批次不能计入裁剪统计批次。

- 注意事项

      - 校温过程中严禁用手触摸机器带有镜头的前部，应该手握机器后部。根据目前生产状态，镜头前部在响应率设置、校温、温度复核阶段，统一规定为掀起状态。（确保状态一致性，减少可能影响测温的因素）

      - 校温出现问题时，首先应核实机器冷热机状态，档位、镜头的正确性，在目前档位测温范围的响应率是否发生变化，各温漂参数是否正确，距离校正各参数的正确性，机器十字光标是否在正中间（有发现生产过程中机器的光标不在图像中间的情况），若以上均正确，应排查机器内是否存在正确的曲线。若故障还是无法排除，应及时记录出现问题机器的校温数据（包括校温的温度数据、开机快门温度、镜筒温度、环境温度、FPA焦平面温度与当前校温阶段的快门温度、镜筒温度、环境温度、FPA焦平面温度以及各校温参数、温漂参数，以便后期对问题进行排查，提高解决问题的效率）。

      - 尽量使用工装。

      - 设备保温时不要放在接近风口的位置。