## Slide 1
11月工作汇报
汇报人：王文松
2023.11.09

## Slide 2
汇报提纲

## Slide 3
方向发射率与SSE效应
不同角度黑体图像
转动黑体的过程中，发射率与成像面积大小均产生变化，哪个因素对测温结果造成主要影响？
方向发射率:物体在不同方向角度发射率会改变
SSE(Size-of-Source Effect)效应:目标物体在焦平面成像大小影响测温结果

## Slide 4
方向发射率与SSE效应
基于红外测温原理，当目标物体T0与环境温度Tu相同时，测量温度等于物体表面真实温度[1]。
[1] 张志强,王萍,于旭东等.高精度红外热成像测温技术研究[J].仪器仪表学报,2020,41(05)
目标物体与环温相同
目标物体与环温不同

## Slide 5
方向发射率与SSE效应
探讨距离、成像大小与视角引起的测量误差，测量距离和成像大小引起的测量误差近似相等。认为测量距离主要通过影响成像面积来影响测温精度[2]。
[2] Y. Li, D. Pan, "Adaptive Compensation Method for the Infrared Temperature Measurement Error Based on 3-D Thermal Imaging," in IEEE Sensors Journal, vol. 2S3, no. 10, pp.
距离、成像大小与视角
距离、成像大小与视角对测温影响

## Slide 6
方向发射率与SSE效应
[3] Pušnik, I.; Geršak, G. Evaluation of the Size-of-Source Effect in Thermal Imaging Cameras. Sensors 2021, 21, 607.
为了精确测量温度，至少要有10 × 10像素的阵列暴露在观测目标辐射中，同时在温度计算中应包括3 × 3的中心像元区域[3]。
SSE效应
不同成像大小对测温影响
不同形状工装探究SSE效应

## Slide 7
不同条件下方向发射率验证
（1）不同环温方向发射率计算
13±0.3环温
30±0.3环温
6±0.3环温
不同环温下，方向发射率表现规律一致

## Slide 8
不同条件下方向发射率验证
（2）不同距离方向发射率验证
不同距离方向发射率变化规律
(1) 1m
(2) 1.5m
(3) 2.5m
(4) 3.5m
(5) 4m
(6) 4.5m

## Slide 9
不同条件下方向发射率验证
（3）与参考方向发射率对比
FLUKE4181方向发射率参考值
0-70°内方向发射率规律一致，在0~45°测量范围内方向发射率相差不大。

## Slide 10
不同条件下方向发射率验证
角度在5°内做调整
角度调整后方向发射率
（3）与参考方向发射率对比
角度调整前方向发射率
测量过程中有5°左右的误差，经过角度调整后，不同环温的方向发射率与参考值保持一致。

## Slide 11
分段多项式拟合
误差分析
6段多项式拟合
温度与辐射量正反算
大幅度提升温度与辐射量正反算的计算时间，且精确到两位小数，误差在0.1℃以内
Notes: 为保证计算精度，采用6段分段多项式的方式反算温度，计算时间从60ms左右提升到几ms内，且精度在0.1℃以内

## Slide 12
总结与后续计划
工作总结：
（1）方向发射率修正方案验证
针对于不同环温与不同距离下发射率变化规律一致性的验证
（2）方向发射率与SSE讨论
相关实验及文献调研，测量视角主要受方向发射率的影响
（3）温度与辐射量正反算
可代替原有代码中发射率表，减少了代码体量，提升了计算速度

## Slide 13
总结与后续计划
后续计划：
（1）对于不同材料的方向发射率进行采集，构建材料方向发射率数据库
构建方向发射率数据库
样品材料
加热板
转台

## Slide 14
（2）热成像结合深度相机，实现三维温度场重构
总结与后续计划
热成像结合深度相机
三维温度场重构
后续计划：

## Slide 15
Thanks!
武汉高德智感科技有限公司
Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd.
湖北省武汉市东湖开发区光谷大道黄龙山南路6号，430205
No.6 Huanglongshan South Rd,Wuhan,430205,P.R.China

## Slide 16
测点1
测点4
测点5
测点3
测点2

## Slide 17
11月工作汇报
汇报人：王文松
2023.11.09

## Slide 18
汇报提纲

## Slide 20
大津法：13844
手动阈值：8214

## Slide 22
按像素点排列
按温度排列

## Slide 23
2.SSE修正应用场景
（1） 计量检定
（2）厂内黑体与客户黑体靶面大小不同

## Slide 24
圆形区域：4083
OTSU阈值分割：4106
手动设置阈值：2036

## Slide 28
150mm
120mm
80mm
100mm
60mm
50mm

## Slide 30
方向发射率修正后
塑料杯温度修正

## Slide 31
不同角度

## Slide 35
Thanks!
武汉高德智感科技有限公司
Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd.
湖北省武汉市东湖开发区光谷大道黄龙山南路6号，430205
No.6 Huanglongshan South Rd,Wuhan,430205,P.R.China