| 会议纪要 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2025-3-21 10:00~11:00 | 会议地点 | 510 |
| 会议主持 | 姜博文 | 会议记录 | 姜博文 |
| 参会人员 | 余卫平、柯昌镜、陈质、汪龙梅、田志远、舒本军、潘想、王燕 |  |  |
| 会议主题 | 测温类产品远距离测温状态对齐会议 |  |  |
| 会议纪要: - 一、会议对齐内容 1、当前公司生产黑体资源包含： 150mm靶面黑体（550℃及以下）、50mm靶面黑体（650℃）、30mm靶面黑体（1000℃、1500℃) 2、以最小观测10*10个像素点（见附件Flir指导文件）为精准测温的基础条件，通过各个产品的光学参数换算最小精准测温距离，得出部分测温产品在实际生产复核过程无法远距离观测小靶面的情况； 例：ZC16D项目的标准镜头焦距是10.5mm，通过理论计算在5m的距离只能对大于57mm的物体进行精准测温，公司小于57mm靶面黑体（包括650℃（50mm）、1500℃（30mm））不满足最小观测条件； 3、后续新产品按照研发提供各个镜头的换算参数，从前端引导客户使用不同的镜头观测不同的场景和物体（距离+观测目标大小）； 4、以上远距离测温与黑体靶面的关系，不影响远距离测温和温冲的精度，为独立事项；且不影响产品在计量院和客户现场验收的测温精度（一般验证标准距离1m和3m）； 二、执行计划 1、历史出货产品距离相关问题保持现状； 2、新二代产品，研发测温在下发测温方案中准确描述距离与精准测温的观测要求，同步明确生产复核过程中什么距离使用什么黑体复核，如果没有对应靶面大小的黑体，则裁剪当前距离下该复核温度点位；--责任人：田志远、潘想 3、实际生产过程中对于无法精确测温的点位，需做基本验证，但可放宽精度（例如ZC16D在5m使用小靶面复核650℃，当前验证偏差在600℃左右，符合衰减结论）；--责任人：舒本军 4、在ZC16二代产品专家菜单复核界面导入高温自动标注机制，方便生产复核过程锁定最高温；--责任人：姜博文 5、研发端提供二代新产品各种镜头精准测温距离与观测目标大小关系表，由产品培训前端业务引导正确客户使用；--责任人：田志远、汪龙梅 |  |  |  |